Załącznik nr 5
USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 5
Cieplarka do płynów infuzyjnych

Producent.........................................
Nazwa i typ......................................
Kraj pochodzenia.............................
Rok produkcji /2018/………………

L.P.	PARAMERTY TECHNICZNE / OPIS	PARAMETRY WYMAGANE	ODPOWIEDZI
I	Cieplarka do płynów infuzyjnych i innych materiałów- 1 szt.
1	1. Cieplarka dwukomorowa – dwie niezależne komory (osobne strefy grzewcze) z osobnymi regulatorami temperatury i równomierną dystrybucją ciepła w każdej komorze. Urządzenie mobilne wyposażone w 4 kółka ( min. 2 z opcją blokady).Obudowa z łatwej do mycia stali nierdzewnej (wnętrze kwasoodporne).	TAK/ podać
2	Komora dolna wyposażona w 2 szuflady z przeznaczeniem na płyny do infuzji z temperaturą od 25 do 42 st. C.	TAK/podać
3	Komora górna wyposażona w oświetlenie LED i 3 regulowane półki na prowadnicach, na płyny do płukania jam ciała, z temperaturą od 25 do 70 st. C.	TAK/podać
4	Drzwi i szuflady przeszklone (szkło hartowane) z mechanizmem automatycznego domykania.	TAK
5	Pojemność całkowita cieplarki 300 litrów (+ - 5 litrów ), pojemność komór 150 litrów (+- 2,5 litra ).	TAK/podać
6	Wymiary zewnętrzne: szerokość 790 mm (+- 50 mm), głębokość 740 mm (+- 50 mm) wysokość min. 1700 mm .	TAK/podać
7	Panel kontrolny z przyciskami, wyświetlacz LED oraz wskaźniki (osobny dla każdej komory).	TAK
8	Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej.	TAK
9	Alarm optyczny i akustyczny, w przypadku niedomknięcia drzwi lub szuflad	TAK
10	Elektroniczne i mechaniczne czujniki bezpieczeństwa zapobiegające przegrzaniu.	TAK
III	Serwis Gwarancyjny
11	Okres gwarancji min. 24 m-ce / Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do 48 godz. / Wymagane przeglądy okresowe wykonywane w trakcie gwarancji na koszt Wykonawcy / Instrukcja obsługi w języku polskim.	TAK/podać