ZAŁĄCZNIK NR 5
USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 8

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Nazwa sprzętu: CIEPLARKA LABORATORYJNA Z WYMUSZONYM OBIEGIEM POWIETRZA, O POJ. OK. 300L
Typ/model oferowanego sprzętu: ………………………………….
Producent: ……………………………………………………………………………………….
Kraj produkcji: …..………………………… ………………………………………………
Rok produkcji: 2018

Kolumny 4 i 5 wypełnia Wykonawca
LP.	PARAMETR	Wymagana wartość/cecha graniczna	Potwierdzenie wartości/ / cechy granicznej/ / Tak*	Oferowany parametr (opisać)*
1	2	3	4	5
WYMAGANIA PODSTAWOWE
1.	Zakres temperatury	Minimum od +5OC do +70 OC
2.	Pojemność	300 ±5% litrów
3.	Parametry temperaturowe / - rozdzielczość nastawy / - Stabilność temperatury mierzona w geometrycznym środku komory w temperaturze + 37 OC / - jednorodność dla przestrzeni komory mierzona w temperaturze + 37 OC	Nie gorsza niż 0,1 OC / Nie gorsza niż ±0,2OC / Nie gorsza niż ±0,6 OC
4.	Wymiary zewnętrzne / Szer./wys./gł. [mm]	620x1450x640 ±5%
5.	Wymiary wewnętrzne / Szer./wys./gł. [mm]	520x12650x420 ±5%
6.	Komora wewnętrzne	Wykonana ze stali nierdzewnej
7.	Obudowa	Stal malowana proszkowo w kolorze szarym
8.	Drzwi	Drzwi podwójne wewnętrzne szklane, zewnętrzne pełne
9.	Sterowanie / /programowanie	- Mikroprocesorowy sterownik czasu i temperatury z zewnętrznym, graficznym wyświetlaczem LCD / - możliwość zapamiętania co najmniej 3 programów użytkownika / - możliwość nastawienia opóźnienia startu pracy urządzenia w zakresie minimum od 1 minuty do 99 godzin / - regulacja obrotów wentylatora / - możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia
10.	Porty dostępu	- minimum 1 złącze USB / - minimum 1 złącze typu RS 232 / - Otwór o średnicy min 20 mm służący do wprowadzenia zewnętrznego czujnika temperatury
11.	Wyposażenie	- wentylator wymuszający obieg powietrza w komorze z możliwą regulacją prędkości w zakresie od 50 do 100 % / - minimum 5 półek drucianych INOX / - sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury / - sygnalizacja dźwiękowa i wizualna przekroczenia zadanej temperatury / - kontrola zaniku napięcia / - sygnalizacja otwartych drzwi / - pamięć wyników pomiarowych / - zegar czasu rzeczywistego / -oświetlenie LED
WYMAGANIA DODATKOWE
1.	ŚWIADECTWO SPRAWDZENIA URZĄDZENIA	pomiary wykonywane w 1 punkcie pomiarowych (środek geometryczny), w jednej temperaturze. / Pomiary wykonane w siedzibie producenta.
2.	Gwarancja	Minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru
3.	Serwis	Czas reakcji serwisu – rozumiany jako podjęcie naprawy u zamawiającego nie dłuższy niż 72 godziny (w dni robocze) / Czas naprawy gwarancyjnej nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia
4.	Dostawa i instalacja	Dostawa, wniesienie, instalacja, uruchomienie i szkolenie w cenie urządzenia
5.	Instrukcja	W języku polskim w wersji drukowanej oraz elektronicznej